|  | 手术部高频电刀招标参数 |
| --- | --- |
| 1 | 整体技术要求 |
|  | 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血. ★原装进口(提供原产地证明). 显示界面;液晶中文显示. 输出特性：浮地式（隔离式）输出. 可存贮9组以上常用程序. 具备连接同品牌氩气刀功能. 可实现软件版本升级. 电刀输出. 输出功率补偿:可根据探测组织电阻自动对为最大功率实施补偿，提供额外功率输出. 最小输出功率自动调整:可根据探测组织电阻自动控制为最小功率输出. 输出接口;具有一路单极输出和一路双极输出接口以及氩气输出接口. 可升级冲洗泵. 中性电极. 中性电极接触质量监测系统:可实时监测接触电阻. 中性电极安全系统:能检测负极板上的电流分布，具有小儿检测设置. 负极板:具备成人、新生儿负极板. 切割模式. 不少于3种电切模式. 单极自动切割：最大峰值电压≤800Vp，最大输出功率≥300W，≥8档电凝效果. 单极高能电切：最大峰值电压≤1200Vp，最大输出功率≥300W，≥8档电凝效果. 单极无血电切：最大峰值电压≤1500Vp，最大输出功率≥300W，≥8档电凝效果. 电凝模式. 不少于5种电凝模式. 单极强力电凝：最大峰值电压≤1800Vp，最大输出功率≥120W，≥4档电凝效果. 单极喷射电凝：最大峰值电压≤4500Vp，最大输出功率≥120W，≥2档电凝效果. 单极经典电凝：最大峰值电压≤1500Vp，最大输出功率≥60W，≥2档电凝效果. 单极快速电凝：最高峰值电压≤2500Vp，最大输出功率≥200W，≥8档电凝效果. 单极双路电凝:最大峰值电压≤2000Vp，最大输出功率≥200W，≥8档电凝效果，功率平均分配，互不干扰. 脚踏开关. 单、双极功能切换：可通过主机切换控制单、双极功能. 可增加第二脚踏开关. 具备双极自动启动. |
| 2 | - 质保期: |
|  | - 整机≥三年 |