内热式针灸治疗仪技术参数（麻醉科）      数量：1

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机技术要求: |
| 1.1 | 设备适用于医疗单位对患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗。 |
| 1.2 | 输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W，输入电压： AC220V 50HZ & AC110V 60HZ。 |
| 2 | 参数要求: |
|  | 显示方式：液晶显示。 |
|  | 工作时间设定范围：00.00min～99.00min。 |
|  | 加热温度设置范围：38℃～60℃； |
|  | 温度准确度：临床使用针体温度精度≤±1℃ |
|  | 安全断电保护 |
|  | 操作方式整机工作无噪音； |
|  | 具备有声提示，工作状态指示灯； |
|  | 具有冬季温度补偿功能； |
|  | 从针尖到针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗； |
|  | 按键或触摸屏设置模式操作 |
|  | 自动检测并屏显当前治疗温度； |
| 2.12 | 采用单通道控制内热针，≥40 路 |
| 3 | 其他技术要求 |
|  | 电气安全要求：应符合GB9706.1-2007的要求； |
|  | 电磁兼容要求：产品按GB4824分类属1组A类，应符合YY0505-2012的要求； |
|  | 整机免费质量保证3年 |